冻干机操作规程

一、设备介绍

冻干机，又称冷冻干燥机，主要作用就是将含水物质，通过先冻结成固态，而后使其中的水分从固态升华成气态，以除去水分而实现干燥目的，多用于生物、医药、环境、食品、材料等行业。

二、操作规程

1、使用前，检查冻干机的额定电压是否与电源电压相符，泵油是否在规定液面以上。

2、打开电源，按下制冷键，使冻干机预冷30分钟。

3、缓慢取下有机玻璃罩，放入待干燥的样品。盖好有机玻璃罩，使其保持竖直密闭状态。

4、按下真空泵键打开抽真空机，同时将机身右侧胶管拔出，开始抽真空。

5、按下真空计键，观察显示屏上的真空度，检查机器是否达到真空状态。

6、干燥完毕后，关闭真空泵，将胶管插回机器上，使玻璃罩内连通空气。可用手指堵住胶管管口，控制其缓慢通气，防止样品粉末外溢。待气压回复正常后，打开玻璃罩取出样品，盖上玻璃罩。

7、关闭制冷，关闭真空计，关闭电源。

三、注意事项

1、样品首先进行低温预冻，可选方式为低温冰箱放置或液氮处理使样品成固状，注意样品不能超过容器体积的三分之一。

2、冻干样品一般为水样，不能含有酸或有机溶剂，否则会损坏真空泵。

3、冷冻干燥完成后，检查玻璃罩内是否有样品溢出，若有溢出，请自觉清理干净。

4、严禁频繁启动、严禁过夜使用。

5、定期更换泵油。

6、设备定期维保，严禁超期限、超负荷使用。

注：以上为实验室设备处提供的基础模板，请各实验室根据专业特色，对上述内容进行修改、补充，并张贴在设备附近（或设备上）。