危险化学品柜操作规程

一、危险化学品

危险化学品是指具有易燃、易爆、有毒、有害及有腐蚀特性，会对人员、设施、环境造成伤害或损害的化学品，包括爆炸品，压缩气体和液化气体，易燃液体，易燃固体、自燃物品和遇湿易燃物品，氧化剂和有机过氧化物，有毒品，腐蚀品等。所有危化品均从南开大学网上商城申购。

剧毒品须按照安监局、公安局的要求，审批购买，单独设库存放。

易制毒、易制爆化学品须严格遵守“五双制度”管理规定，做到双人收发、双人记帐（两本帐，动态台帐）、双人双锁、双人运输和双人使用。

二、操作规程

1、在试剂柜上张贴试剂清单，并注明每种试剂的存放位置（细化到层）。

2、全天候确保气体探头和排风设备保持开放状态并正常运行。

3、设置自动排风，必要时启用手动排风。

4、根据需要，设置相应温度、湿度。温度、湿度报警时，需要人为干预储存柜内的温湿度，使其处于设定的范围之内，警报系统将自动停止报警。

5、取用药品，严格执行“五双制度”。

6、取用完毕及时放回原位置，密闭储存，并做好台帐记录。

三、注意事项

1、严格记录危险化学品的动态台帐。

2、严格执行“五双制度”，即：双人领取、双人保管、双人使用、双把锁、双本帐。

3、按照剧毒、易燃、易爆、易制毒、腐蚀、氧化、还原等化学性质分类存放，并填写《化学品库存分类登记表》,张贴在柜门外明显处，切勿混放。

4、存放原则可参考《常用危险化学品储存禁忌物配存表》。

5、危险化学品入库后，要及时记帐、填表，确保帐、表、物一致。

6、化学品摆放不得超高、超宽，做到稳固、整齐，便于清点检查。

7、固体与液体应分开存放，如在同一试剂柜中，液体需放置在下层。

8、挥发腐蚀性气体应放置在柜体上层以便排放。

9、严禁出现叠放、开口放、标签脱落或模糊的现象，如有过期药品应及时清理。

10、腐蚀溶剂应配有托盘类的二次泄漏防护容器。

11、在柜体底部的漏液孔下自行放置盛液盘，以防危险品试剂液体打翻，或试剂瓶破碎接液用。

12、柜体底层应铺设120mm左右的高度的黄沙，以便埋藏易燃、易爆（白磷、金属钠等）试剂瓶。

13、严禁大量存放，单一实验室内危化品总库存不得超过50升（公斤），单一试剂存量不得超过5升（公斤）。

14、危险化学品存放区域要有安全标识。

注：以上为实验室设备处提供的基础模板，请各实验室根据专业特色，对上述内容进行修改、补充，并张贴在设备附近（或设备上）。