马弗炉操作规程

一、设备介绍

马弗炉，又称马福炉、电炉、电阻炉，是一种通用的加热设备，主要应用于医药行业、分析化学和环境等领域。

二、操作规程

1、通电前，先检查马弗炉电气性能是否完好，接地线是否良好，并应注意是否有断电或漏电现象，热电偶是否在恒温区中心。

2、接通电源，打开电源开关。

3、检查炉门密封情况，将温度设定到实验所需温度。

4、当马弗炉第一次使用或长期停用后再次使用时，必须进行烘炉操作。烘炉时间：室温-200℃，打开炉门烘2-3小时；200℃-600℃，关闭炉门烘2-3小时。使用时，炉温不得超过马弗炉最高使用温度。

5、因马弗炉一般处于高温工作，因此在操作时必须戴防护手套，以免烫伤。

6、开关炉门时动作要轻，以防损坏机件。

7、实验完毕后，样品退出加热并关掉电源，在炉膛内放取样品时，应先微开炉门，待样品稍冷却后再小心夹取样品，防止烫伤。

三、注意事项

1、马弗炉周围严禁放置冰箱、气体钢瓶、易燃、易爆及腐蚀性物品。

2、马弗炉不宜放置酸性、碱性化学品和强烈氧化剂，金属及其他矿物不可以直接放在炉膛内加热，必须放在瓷器皿内。

3、使用时炉膛温度不得超过最高炉温，也不得在额定温度下长时间工作。

4、使用时应有人值守，并每隔10-15分钟检查一次，随时注意温度的变化，如发现异常情况，应立即断电。严禁过夜使用，以免发生危险。

5、热电偶不要在高温状态或使用过程中拔出或插入，以防外套管炸裂。

6、禁止向炉膛内灌注各种液体及易溶解的金属。

7、温度超过600度后不要打开炉门，等炉膛内温度自然冷却后再打开炉门。

8、马弗炉周围要有一定的散热空间，禁止堆放杂物，且上面禁止放任何物品。

9、禁止把马弗炉直接放置在木桌、木板等易燃物品上。

10、经常保持炉膛清洁，及时清除炉内氧化物之类的杂物，定期检查。

11、严禁超期服役、超负荷运行。

注：以上为实验室设备处提供的基础模板，请各实验室根据专业特色，对上述内容进行修改、补充，并张贴在设备附近（或设备上）。